## LPS100系列

## 直流稳压稳流电源

使用手册

®北京切克斯电子科技有限公司

BEIJING TRADEX ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP.

安     全

●符号

此标志为警告符号，提醒您按照使用手册使用。

●电源

本设备交流供电电源电压有效值不应超过250伏特。即两电源线之间及每根电源线与地之间交流电压有效值不应超过250伏特。为保证安全工作，应保证电源电缆中的地线与保护地相连接。

●使用合适的电源电缆和设备的接地

本设备通过电源电缆中的地线接地。为了避免电击，使用本设备提供的电源电缆，将电源电缆插入适合的插座中，保证电源电缆中的地线与保护地相连接。

- 不能在易燃、易爆环境下工作

为了避免发生火灾、爆炸，在工作时及使用后1小时内严禁将设备放置在易燃、易爆环境中。

●不要移动盖板和面板

本设备内有非安全电压，为了避免人身伤害，不要移动盖板和面板。如需校准及维修应找专业校准及维修人员。

●不要触摸散热器和盖板

本设备在工作时散热器为散热体，在工作时及使用后1小时内请勿触摸散热器。

- 严禁在通电状态下进行负载接线

在通电状态下进行负载接线，可能会发生电击并损伤输出端子。

●在进行绝缘电阻和绝缘耐压测试时应注意

在进行绝缘电阻和绝缘耐压测试时，高压电荷会被加到两测量点之间，测量之后应经过500K左右电阻泄放。若不进行泄放，可能会发生电击。若直接短路泄放，会造成设备损坏。

●请按指定方式使用

如果设备不按指定方式使用，设备所提供的保护可能被削弱。

目     录

1.概述 ------------------------------------------------

2.特点 ------------------------------------------------

3.产品规格 --------------------------------------------

4.使用条件 --------------------------------------------

5.主要技术性能-----------------------------------------

6.说明和防护措施 --------------------------------------

7.面板装置 --------------------------------------------

8.操作流程 --------------------------------------------

9.使用方法 --------------------------------------------

10.应用举例 -------------------------------------------

11.工作原理 -------------------------------------------

12.测试及校准 -----------------------------------------

13.故障------------------------------------------------

14.维护及质量保证 -------------------------------------

15.成套说明 -------------------------------------------

- 概述

LPS100系列电源是由两路相同的直流稳压稳流电源组成。两通道输出独立，并通过开关控制可分别启动关断。

LPS100系列电源, 体积小、重量轻、效率高，安全可靠，可广泛使用在直流测试及供电场合。

2.特点

●稳压、稳流自动切换

采用线性或门电路实现稳压、稳流控制电路自动交迭切换。

●直流输出可分别启动、关断。

通过开关控制，两通道直流输出可分别启动、关断。

●MOSFET线性串联调整电路

采用MOSFET线性串联调整电路负载更安全、控制更精细、输出更稳定。

●开机、关机输出无过冲

采用软起动电路、关断控制电路，开机、关机输出无过冲。

●外型尺寸结构便于拓展使用场合

本设备即适于台式使用也便于安装在19英寸标准机架上，本设备宽度为1/2机架宽，3U高度已保障散热及安装件间隙。

3.产品规格

|  | LPS102A |  | LPS103A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHANNEL1 | CHANNEL2 | CHANNEL1 | CHANNEL2 |
| 输出电压 | # DC 0-32V | # DC 0-32V | # DC 0-32V | # DC 0-32V |
| 输出电流 | DC 0-3A | DC 0-3A | DC 0-5A | DC 0-5A |
| 输出功率 | 0-96W | 0-96W | 0-160W | 0-160W |

4.使用条件

|  | LPS102A | LPS103A |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 0～40℃ |  |
| 相对湿度 | ≤90%(40℃) |  |
| 大气压力 | 86～106Kpa |  |
| 供电要求 | 源电压 220V±10% 源频率50Hz±5% |  |
| 额定输入功率 | 480VA | 800VA |
| 工作位置 | 水平 |  |
| 磁场及光照 | 应避免磁场干扰及光线直射 |  |
| 通风条件 | 良好 |  |
| 冷却方式 | 外置散热器自然冷却 | 内置散热器风扇冷却 |
| 预热时间 | 30min |  |

5.主要技术性能

|  |  | LPS102A | LPS103A |
| --- | --- | --- | --- |
| 源效应 | 稳压(CV) |  1×10-5+1mV |  |
|  | 稳流(CC) |  1×10-5+2mA |  |
| 负载效应 | 稳压(CV) |  1×10-5+2mV |  |
|  | 稳流(CC) |  5×10-5+6mA |  |
| PARD 20Hz-10MHz | 稳压(CV) |  0.2mV（rms）；  5mV（P-P） |  |
|  | 稳流(CC) |  2mA （rms） |  |
| 控制分辨力 | 稳压(CV) |  1×10-4 |  |
|  | 稳流(CC) |  1×10-4 |  |
| 相互效应 | 稳压(CV) |  1×10-5+2mV |  |
|  | 稳流(CC) |  1×10-5+2mA |  |
| 温度系数 |  |  200PPm/℃ |  |
| 瞬态恢复 |  |  100mS/100mV |  |
| 显示误差 | 电压表 |  1%±2(末位数) |  |
|  | 电流表 |  1%±2(末位数) |  |
| 连续工作时间 |  | 8h |  |
| 外形尺寸(长×宽×高) |  | 320×215×110 | 400×215×110 |
| 质量 |  | 7.5Kg | 11Kg |

6.说明和防护措施

6.1检查供电电源

LPS100系列电源供电电压应在额定值范围内：AC198-242V单相，47.5-52.5Hz。供电电流应满足电源最大输出功率时消耗的电流及瞬时消耗的电流。

6.2连接电源电缆

使用本电源所带电源电缆，并将其连接到电源插座上。在此之前，应确信(POWER)开关置(OFF)电源关断，确信电源插座与电源电缆极性相同。

6.3接地

不良的接地可能会造成电击和触电。本电源通过电源电缆中的地线接地，应确保本电源接地良好。

6.4输出端子

LPS100系列电源是一种浮动类型电源。如果必须将输出端接地，应用本电源所带接地片将前面板输出端正极(+)或负极(-)与地(GND)连接起来。

6.5安装环境

电源在使用时应注意通风,不要阻塞通风孔及后面板出风口。不要让电源暴露在多尘、腐蚀性气体及其它有害物质环境中。应当使电源在每个方向上与其它物体保持适量距离。注意不要让热空气通过风孔进入电源。

6.6电源开通

(POWER)开关置(ON) 电源开通，(OUTPUT) 开关置(ON) 输出启动，此时直流输出端将有电压输出。在此之前，应确信设置输出电压和输出电流正确。否则应断开输出端负载重新设置输出电压和输出电流。

7.面板装置(见面板示意图)

- CHANNEL1: 第1通道控制装置

- CHANNEL2: 第2通道控制装置

1 (POWER)电源开关

开通或关断电源。(POWER)开关置(ON) 两通道电源开通，此时本通道(OUTPUT) 开关置(ON) 本通道输出端有电压输出。(POWER)开关置(OFF) 两通道电源关断。

2 (VOLTAGE) 第2通道电压调节

设置或调节第2通道输出电压。

3 (CURRENT) 第2通道电流调节

设置或调节第2通道输出电流。

4第2通道稳压指示灯

此灯亮时显示第2通道工作在稳压(CV)状态。

5第2通道稳流指示灯

此灯亮时显示第2通道工作在稳流(CC)状态。

6 (CHANNEL2 DISPLAY) 第2通道数字表

第2通道(VOLTS)灯亮时，第2通道数字表显示第2通道输出电压。

第2通道(AMPS)灯亮时，第2通道数字表显示第2通道输出电流。

7 (VOLTS/AMPS) 第2通道数字表电压/电流输出显示选择开关

第2通道(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置，第2通道数字表显示第2通道输出电压。

第2通道(VOLTS/AMPS)开关处于按下位置，第2通道数字表显示第2通道输出电流。

8 (VOLTS) 第2通道数字表显示输出电压指示灯

第2通道(VOLTS)灯亮时，第2通道数字表显示第2通道输出电压。

9 (AMPS) 第2通道数字表显示输出电流指示灯

第2通道(AMPS)灯亮时，第2通道数字表显示第2通道输出电流。

10 (OUTPUT- CH2) 第2通道输出控制开关

CH2开关置(ON) 第2通道输出端启动。CH2开关置(OFF) 第2通道输出关断。

11 (－) 第2通道负极输出端子

第2通道电压及电流输出负极，使用时连接第2通道负载负极。

12 (GND)接地端子

输出端接地端子，此端子在机内与电源输入插座(GND)及机箱连接。

13 (＋) 第2通道正极输出端子

第2通道电压及电流输出正极，使用时连接第2通道负载正极。

14 (VOLTAGE) 第1通道电压调节

设置或调节第1通道输出电压。

15 (CURRENT) 第1通道电流调节

设置或调节第1通道输出电流。

16第1通道稳压指示灯

此灯亮时显示第1通道工作在稳压(CV)状态。

17第1通道稳流指示灯

此灯亮时显示第1通道工作在稳流(CC)状态。

18 (CHANNEL1 DISPLAY) 第1通道数字表

第1通道(VOLTS)灯亮时，第1通道数字表显示第1通道输出电压。

第1通道(AMPS)灯亮时，第1通道数字表显示第1通道输出电流。

19 (VOLTS/AMPS) 第1通道数字表电压/电流输出显示选择开关

第1通道(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置，第1通道数字表显示第1通道输出电压。

第1通道(VOLTS/AMPS)开关处于按下位置，第1通道数字表显示第1通道输出电流。

20 (VOLTS) 第1通道数字表显示输出电压指示灯

第1通道(VOLTS)灯亮时，第1通道数字表显示第1通道输出电压。

21 (AMPS) 第1通道数字表显示输出电流指示灯

第1通道(AMPS)灯亮时，第1通道数字表显示第1通道输出电流。

22 (OUTPUT- CH1) 第1通道输出控制开关

CH1开关置(ON) 第1通道输出端启动。CH1开关置(OFF) 第1通道输出关断。

23 (－) 第1通道负极输出端子

第1通道电压及电流输出负极，使用时连接第1通道负载负极。

24 (GND)接地端子

输出端接地端子，此端子在机内与电源输入插座(GND)及机箱连接。

25 (＋) 第1通道正极输出端子

第1通道电压及电流输出正极，使用时连接第1通道负载正极。

8. 操作流程

确认供

电电源

连接电源电缆

启动输出开关

确认使用环境

预置稳

定电压

预置稳定电流

关断输出开关

连接

负载

安全

使用

9.使用方法

- 确认使用环境。

- 确认供电电源。

- 连接电源电缆。

- 可任意使用第1通道或第2通道，并可同时使用。

- 第2通道使用方法同第1通道。

- 可分别启动两通道，并可同时启动。

- 根据使用情况第1通道、第2通道可分别选择对地输出正电压，负端接地；对地输出负电压，正端接地；对地浮动，正负端均不接地。

- 经过电压预置、电流预置的电源可以连接负载使用。

9.1稳压源

作为稳压源使用时，(CURRENT)旋钮可预置最大输出电流，从而起到电流保护作用。在稳压状态下，当输出电流达到稳流预置值时，电源可自动由稳压状态切换到稳流状态，当输出电流小于稳流预置值时，电源可自动由稳流状态切换到稳压状态。

9.1.1预置稳定电压

(POWER)开关置(OFF)断开负载。确认第1通道(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置、第1通道(CURRENT)旋钮不处于最小位置。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH1)开关置(ON) 第1通道输出启动，观察第1通道电压表，调节第1通道(VOLTAGE)旋钮，使第1通道显示电压等于预置值。

9.1.2预置最大输出电流

(POWER)开关置(OFF)断开负载。确认第1通道(VOLTS/AMPS)开关处于按下位置、第1通道(VOLTAGE)旋钮不处于最小位置，使用截面积大于2mm2导线短路第1通道输出端子。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH1)开关置(ON) 第1通道输出启动，观察第1通道电流表，调节第1通道(CURRENT)旋钮，使第1通道显示电流等于预置值，(OUTPUT-CH1)开关置(OFF) 关断输出，取下短接线。

9.2稳流源

作为稳流源使用时，(VOLTAGE)旋钮可预置开路电压，从而起到电压保护作用。在稳流状态下，当输出电压达到稳压预置值时，电源可自动由稳流状态切换到稳压状态，当输出电压小于稳压预置值时，电源可自动由稳压状态切换到稳流状态。

9.2.1预置开路电压

(POWER)开关置(OFF)断开负载。确认第1通道(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置、第1通道(CURRENT)旋钮不处于最小位置。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH1)开关置(ON) 第1通道输出启动，观察第1通道电压表，调节第1通道(VOLTAGE)旋钮，使第1通道显示电压等于预置值。

9.2.2预置稳定电流

(POWER)开关置(OFF)断开负载。确认第1通道(VOLTS/AMPS)开关处于按下位置、第1通道(VOLTAGE)旋钮不处于最小位置，使用截面积大于2mm2导线短路第1通道输出端子。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH1)开关置(ON) 第1通道输出启动，观察第1通道电流表，调节第1通道(CURRENT)旋钮，使第1通道显示电流等于预置值，(OUTPUT-CH1)开关置(OFF) 关断输出，取下短接线。

10. 应用举例

- 确认使用环境。

- 确认供电电源。

- 连接电源电缆。

10.1例1

应用要求:

1)分别启动两通道，第1通道启动2分钟后第2通道启动。

2)第1通道作为稳压电源使用，稳定输出电压24V、预置最大输出电流1.2A。

3)第2通道作为稳流电源使用，稳定输出电流2A，预置开路电压5V。

10.1.1第1通道电压、电流预置

使用第1通道控制装置。

(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置、(CURRENT)旋钮不处于最小位置(顺时针调节增大)。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH1)开关置(ON)输出启动，观察电压表，调节(VOLTAGE)旋钮使显示电压为24.0V。

(OUTPUT-CH1)开关置(OFF)关断输出，按下(VOLTS/AMPS)开关(AMPS) 灯亮，使用截面积大于2mm2导线短路(CHANNEL1 OUTPUT) (+)(-)输出接线柱。

(OUTPUT-CH1)开关置(ON)输出启动，观察电流表，调节(CURRENT)旋钮，使显示电流为1.20A，(OUTPUT-CH1)开关置(OFF) 关断输出，取下短接线。

10.1.2第2通道电压、电流预置

使用第2通道控制装置。

(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置、(CURRENT)旋钮不处于最小位置(顺时针调节增大)。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH2)开关置(ON)输出启动，观察电压表，调节(VOLTAGE)旋钮使显示电压为5.0V。

(OUTPUT-CH2)开关置(OFF)关断输出，按下(VOLTS/AMPS)开关(AMPS) 灯亮，使用截面积大于2mm2导线短路(CHANNEL2 OUTPUT) (+)(-)输出接线柱。

(OUTPUT-CH2)开关置(ON)输出启动，观察电流表，调节(CURRENT)旋钮，使显示电流为2.00A，(OUTPUT-CH2)开关置(OFF) 关断输出，取下短接线。

10.1.3连接负载使用

(POWER)开关置(OFF)电源关断，(OUTPUT-CH1)、(OUTPUT-CH2)开关置(OFF)两通道输出控制开关处于关断位置。

(CHANNEL1 OUTPUT) (+)输出接线柱连接第1通道负载正极；

(CHANNEL1 OUTPUT) (-)输出接线柱连接第1通道负载负极；

(CHANNEL2 OUTPUT) (+)输出接线柱连接第2通道负载正极；

(CHANNEL2 OUTPUT) (-)输出接线柱连接第2通道负载负极。

第1通道(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置，输出启动后第1通道数字表显示第1通道稳定输出电压。

第1通道(VOLTS/AMPS)开关处于按下位置，输出启动后第1通道数字表显示第1通道负载电流。

第2通道(VOLTS/AMPS)开关处于按下位置，输出启动后第2通道数字表显示第2通道稳定输出电流。

第2通道(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置，输出启动后第2通道数字表显示第2通道负载电压。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH1)开关置(ON) 第1通道输出启动，第1通道稳压指示灯亮，第1通道工作在稳压状态。2分钟后将(OUTPUT-CH2)开关置(ON) 第2通道输出启动，第2通道稳流指示灯亮，第2通道工作在稳流状态。

10.2例2

应用要求:

- 两通道同时启动。

- 两通道串联组成非对称正负输出稳压电源。

- 稳定输出电压-15V-0-+24V，+24V预置最大输出电流1.5；-15V预置最大输出电流0.5A。

10.2.1第1通道电压、电流预置

使用第1通道输出+24V。

(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置、(CURRENT)旋钮不处于最小位置(顺时针调节增大)。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH1)开关置(ON)输出启动，观察电压表，调节(VOLTAGE)旋钮使显示电压为24.0V。

(OUTPUT-CH1)开关置(OFF)关断输出，按下(VOLTS/AMPS)开关(AMPS) 灯亮，使用截面积大于2mm2导线短路(CHANNEL1 OUTPUT) (+)(-)输出接线柱。

(OUTPUT-CH1)开关置(ON)输出启动，观察电流表，调节(CURRENT)旋钮，使显示电流为1.50A，(OUTPUT-CH1)开关置(OFF) 关断输出，取下短接线。

10.2.1第2通道电压、电流预置

使用第2通道输出-15V。

(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置、(CURRENT)旋钮不处于最小位置(顺时针调节增大)。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH2)开关置(ON)输出启动，观察电压表，调节(VOLTAGE)旋钮使显示电压为15.0V。

(OUTPUT-CH2)开关置(OFF)关断输出，按下(VOLTS/AMPS)开关(AMPS) 灯亮，使用截面积大于2mm2导线短路(CHANNEL2 OUTPUT) (+)(-)输出接线柱。

(OUTPUT-CH2)开关置(ON)输出启动，观察电流表，调节(CURRENT)旋钮，使显示电流为0.50A，(OUTPUT-CH2)开关置(OFF) 关断输出，取下短接线。

10.2.3连接负载使用

(POWER)开关置(OFF)电源关断，(OUTPUT-CH1)、(OUTPUT-CH2)开关置(ON)两通道输出控制开关处于启动位置。

(CHANNEL1 OUTPUT) (+)输出接线柱连接负载正极；

(CHANNEL1 OUTPUT) (-)输出接线柱连接(CHANNEL2 OUTPUT)(+)输出接线柱、连接负载中点；

(CHANNEL2 OUTPUT) (-)输出接线柱连接负载负极。

两通道(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置，输出启动后数字表分别显示两通道稳定输出电压。

第1通道(VOLTS/AMPS)开关处于按下位置，输出启动后第1通道数字表显示第1通道负载电流。

第2通道(VOLTS/AMPS)开关处于按下位置，输出启动后第2通道数字表显示第2通道负载电流。

(POWER)开关置(ON)电源开通，两通道输出同时启动，两通道稳压指示灯亮，两通道同时工作在稳压状态。

11.工作原理

11.1电原理方框图：

输  入

变压器

换档

电路

整流

滤波

串联

调整

电流

取样

辅助

电源

换档

控制

电流

放大

稳压稳流自动切换

稳流

控制

稳压

控制

显示

电路

11.2工作原理简介

本电源电路由基准电路、稳压误差放大电路、电流取样电路、取样电流放大电路、稳流误差放大电路、稳压稳流自动切换电路、串联调整电路及自动换档电路组成。

11.2.1 稳压工作原理

稳压基准电路由精密基准集成电路提供。输出电压通过取样电路与稳压基准比较，运算放大器误差放大，通过稳压稳流自动切换电路控制串联调整电路，自动换档电路提供适量的串联调整管压降，经整流滤波产生的直流电通过串联调整电路输出。

11.2.2 稳流工作原理

稳流基准电路由精密基准集成电路提供。输出电流通过电流取样电阻做I/V变换，经运算放大器放大后与稳流基准比较，运算放大器误差放大，通过稳压稳流自动切换电路控制串联调整电路，自动换档电路提供适量的串联调整管压降，经整流滤波产生的直流电通过串联调整电路输出。

12.测试及校准

12.1 使用仪器及设备

| 名称 | 数量 | 性能特性 |
| --- | --- | --- |
| 多用数字电压表 | 1 | 6位半 |
| 存储示波器 | 1 | 20MHz |
| 精密电流取样电阻 | 1 | 0.01Ω/50A |
| 交流电压表 | 1 | AC 250V |
| 交流电流表 | 1 | AC 5A |
| 接触调压器 | 1 | 2KW |
| 滑线式变阻器 | 2 | 5A-40Ω |

12.2主要技术性能测试方法

应确信熟练使用本电源，否则应对照使用方法操作。测量应在30分钟预热后进行。

12.2.1 测量示意图

接  触

调压器

被测电源

2通道       1通道

－     ＋       －     ＋

交  流

电流表

交流

电源

交  流

电压表

滑线式变阻器

滑线式

变阻器

12.2.2稳压源效应测量

稳压源效应测量是使源电压的幅值在其额定范围内进行变化，测量稳定输出电压的幅值变化。

- 源电压为可变影响量，应在额定范围内变化。

- 稳定输出电压在最大额定值测量。

- 负载电流在最大额定值测量。

- 对两通道输出都要进行测量，测量时另一通道置于最大额定输出功率。

- 使用数字直流电压表测量。数字直流电压表连接本电源直流输出测量插孔。

- 测量过程中保持稳压状态。

12.2.3稳流源效应测量

稳流源效应测量是使源电压的幅值在其额定范围内进行变化，测量稳定输出电流的幅值变化。

- 源电压为可变影响量，应在额定范围内变化。

- 稳定输出电流在最大额定值测量。

- 负载电压在最大额定值测量。

- 对两通道输出都要进行测量，测量时另一通道置于最大额定输出功率。

- 使用数字直流电压表及精密电流取样电阻测量。本电源直流输出端与负载电阻之间串联精密电流取样电阻。数字直流电压表连接精密电流取样电阻取样端。

- 测量过程中保持稳流状态。

12.2.4稳压负载效应测量

稳压负载效应测量是使负载电流的幅值在其额定范围内进行变化，测量稳定输出电压的幅值变化。

- 源电压置于最小额定值测量。

- 稳定输出电压在最大额定值测量。

- 负载电流为可变影响量，应在额定范围内变化。

- 对两通道输出都要进行测量，测量时另一通道置于最大额定输出功率。

- 使用数字直流电压表测量。数字直流电压表连接本电源直流输出测量插孔。

- 测量过程中保持稳压状态。

12.2.5稳流负载效应测量

稳流负载效应测量是使负载电压的幅值在其额定范围内进行变化，测量稳定输出电流的幅值变化。

- 源电压置于最小额定值测量。

- 稳定输出电流在最大额定值测量。

- 负载电压为可变影响量，应在额定范围内变化。

- 对两通道输出都要进行测量，测量时另一通道置于最大额定输出功率。

- 使用数字直流电压表及精密电流取样电阻测量。本电源直流输出端与负载电阻之间串联精密电流取样电阻。数字直流电压表连接精密电流取样电阻取样端。

- 测量过程中保持稳流状态。

12.2.6稳压PARD测量

稳压PARD测量是测量稳定直流输出电压中不规则的波动。PARD包括20Hz-10MHz的频率范围内所发生的波动部分。监测稳定直流输出电压中PARD的幅值。

- 源电压分别置于最小额定值、最大额定值时进行测量。

- 稳定输出电压在最大额定值测量。

- 负载电流在最大额定值测量。

- 对两通道输出都要进行测量，测量时另一通道置于最大额定输出功率。

- 使用数字交流电压表测量。数字交流电压表连接本电源直流输出测量插孔。

- 使用示波器测量。示波器连接本电源直流输出测量插孔。

- 测量过程中保持稳压状态。

12.2.7稳流PARD测量

稳流PARD测量是测量稳定直流输出电流中不规则的波动。PARD包括20Hz-10MHz的频率范围内所发生的波动部分。监测稳定直流输出电流中PARD的幅值。

- 源电压分别置于最小额定值、最大额定值时进行测量。

- 稳定输出电流在最大额定值测量。

- 负载电压在最大额定值测量。

- 对两通道输出都要进行测量，测量时另一通道置于最大额定输出功率。

- 使用数字交流电压表及精密电流取样电阻测量。本电源直流输出端与负载电阻之间串联精密电流取样电阻。数字交流电压表连接精密电流取样电阻取样端。

- 需要进行屏蔽，以防PARD成分中的干扰噪声超过积累极限误差的10% 。

- 测量过程中保持稳流状态。

12.2.8稳压控制分辨力测量

稳压控制分辨力测量是使稳定输出电压的幅值在其额定范围内进行变化，测量电压调节旋钮所提供的稳定输出电压的最小可重现的增量。

- 源电压置于最小额定值测量。

- 稳定输出电压应在额定范围内变化。

- 负载电流在最小值测量。

- 对两通道输出都要进行测量。测量时另一通道置于最小输出功率。

- 使用数字直流电压表测量。数字直流电压表连接本电源直流输出测量插孔。

- 测量过程中保持稳压状态。

12.2.9稳流控制分辨力测量

稳流控制分辨力测量是使稳定输出电流的幅值在其额定范围内进行变化，测量电流调节旋钮所提供的稳定输出电流的最小可重现的增量。

- 源电压置于最小额定值测量。

- 负载电压在最小值测量。

- 稳定输出电流应在额定范围内变化。

- 对两通道输出都要进行测量。测量时另一通道置于最小输出功率。

- 使用数字直流电压表及精密电流取样电阻测量。本电源直流输出端与负载电阻之间串联精密电流取样电阻。数字直流电压表连接精密电流取样电阻取样端。

- 测试过程中保持稳流状态。

12.2.10稳压相互效应测量

稳压相互效应测量是使一个通道输出功率的幅值在其额定范围内进行变化，测量另一个通道稳定输出电压的幅值变化。

- 源电压置于最小额定值测量。

- 稳定输出电压在最大额定值测量。

- 负载电流在最大额定值测量。

- 对两通道输出都要进行测量。其中一个通道输出功率为可变影响量，应在额定输出功率范围内变化。

- 使用数字直流电压表测量。数字直流电压表连接本电源直流输出测量插孔。

- 测量过程中保持稳压状态

12.2.11稳流相互效应测量

稳流相互效应测量是使一个通道输出功率的幅值在其额定范围内进行变化，测量另一个通道稳定输出电流的幅值变化。

- 源电压置于最小额定值测量。

- 稳定输出电流在最大额定值测量。

- 负载电压在最大额定值测量。

- 对两通道输出都要进行测量。其中一个通道输出功率为可变影响量，应在额定输出功率范围内变化。

- 使用数字直流电压表及精密电流取样电阻测量。本电源直流输出端与负载电阻之间串联精密电流取样电阻。数字直流电压表连接精密电流取样电阻取样端。

- 测量过程中保持稳流状态

12.2.12电压表显示误差测量

电压表显示误差测量是使输出电压的幅值在其额定范围内进行变化，测量电压表显示值与真值的误差。数字显示误差为变动量，应调整电压调节旋钮改变输出电压，测量显示值的误差极限。

- 源电压置于最小额定值测量。

- 稳定输出电压应在额定输出电压范围内变化。

- 负载电流在最小值测量。

- 对两通道输出都要进行测量。测量时另一通道置于最小输出功率。

- 两通道(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置。

- 使用数字直流电压表测量。数字直流电压表连接本电源直流输出测量插孔。

- 测量过程中保持稳压状态。

12.2.13电流表显示误差测量

电流表显示误差测量是使输出电流的幅值在其额定范围内进行变化，测量电流表显示值与真值的误差。数字显示误差为变动量，应调整电流调节旋钮改变输出电流，测量显示值的误差极限。

- 源电压置于最小额定值测量。

- 稳定输出电流应在额定输出电流范围内变化。

- 负载电压在最小值测量。

- 对两通道输出都要进行测量。测量时另一通道置于最小输出功率。

- 两通道(VOLTS/AMPS)开关处于按下位置。

- 使用数字直流电压表及精密电流取样电阻测量。本电源直流输出端与负载电阻之间串联精密电流取样电阻。数字直流电压表连接精密电流取样电阻取样端。

- 测量过程中保持稳流状态。

12.3 校准

为保障电源在一定周期内的精度，应对其进行定期校准。为保障校准精度，校准应在额定基准条件下经30分钟预热后进行。

本电源内有非安全电压严禁非专业人员移动盖板和面板。

12.3.1 移动盖板方法

关断电源，把电源插头从电源插座拔出切断供电。

型号为LPS101和LPS102的电源，逆时针旋下盖板6个螺钉及靠近面板方向固定提带的1个螺钉，轻轻向后移去盖板。

型号为LPS103的电源，逆时针旋下盖板8个螺钉，轻轻向后移去盖板。

12.3.2校准项目及校准微调电位器安装位置

|  | 校准项目 | 电位器代号 | 电路板丝印标志 | 电位器安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH1输出电压校准 | R211 | V RANGE | LPS100-A2单元板 |
| 2 | CH1输出电压零点校准 | R206 | V OFFSET |  |
| 3 | CH1输出电流校准 | R214 | I RANGE |  |
| 4 | CH1输出电流零点校准 | R217 | I OFFSET |  |
| 5 | CH1电压表校准 | R223 | V MON |  |
| 6 | CH1电流表校准 | R221 | I MON |  |
| 7 | CH2输出电压校准 | R234 | V RANGE |  |
| 8 | CH2输出电压零点校准 | R229 | V OFFSET |  |
| 9 | CH2输出电流校准 | R237 | I RANGE |  |
| 10 | CH2输出电流零点校准 | R240 | I OFFSET |  |
| 11 | CH2电压表校准 | R246 | V MON |  |
| 12 | CH2电流表校准 | R244 | I MON |  |

12.3.3 (CHANNEL1)稳压部分校准方法

- 确认第1通道(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置。

- 逆时针调节第1通道(VOLTAGE)旋钮至最小。

- 顺时针调节第1通道(CURRENT)旋钮至最大。

- 数字直流电压表连接第1通道直流输出测量插孔。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH1)开关置(ON)输出启动，保障第1通道工作在稳压状态(第1通道稳压指示灯亮)。

输出电压零点校准:调整 R206(V OFFSET) 使测试电压表显示

-2mV±0.2mV 。

输出电压校准:顺时针调节第1通道(VOLTAGE)旋钮至最大，调整R211(V RANGE)使测试电压表显示31.00V。

电压表校准:调整R223(V MON)使第1通道电压表显示31.0V。

12.3.4 (CHANNEL2)稳压部分校准方法

- 确认第2通道(VOLTS/AMPS)开关处于弹起位置。

- 逆时针调节第2通道(VOLTAGE)旋钮至最小。

- 顺时针调节第2通道(CURRENT)旋钮至最大。

- 数字直流电压表连接第2通道直流输出测量插孔。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH2)开关置(ON)输出启动，保障第2通道工作在稳压状态(第2通道稳压指示灯亮)。

输出电压零点校准:调整 R229(V OFFSET) 使测试电压表显示

-2mV±0.2mV 。

输出电压校准: 顺时针调节第2通道(VOLTAGE)旋钮至最大，调整R234(V RANGE)使测试电压表显示31.00V。

电压表校准:调整R246(V MON)使第2通道电压表显示31.0V。

12.3.5 (CHANNEL1)稳流部分校准方法

- 确认第1通道(VOLTS/AMPS)开关处于按下位置。

- 逆时针调节第1通道(CURRENT)旋钮至最小。

- 顺时针调节第1通道 (VOLTAGE)旋钮至最大。

- 第1通道输出端串联负载电阻、取样电阻。数字直流电压表连接精密电流取样电阻取样端。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH1)开关置(ON)输出启动，调整负载电阻保障第1通道工作在稳流状态(第1通道稳流指示灯亮)。

输出电流零点校准:调整R217(I OFFSET)使测试电压表显示

0.01mV±0.002mV (电流1mA±0.2mA)。

输出电流校准:顺时针调节第1通道(CURRENT)旋钮至最大，调整R214(I RANGE)使测试电压表显示

LPS101: 20.80mV(电流2.080A)；

LPS102: 31.00mV(电流3.100A)；

LPS103: 51.00mV(电流5.100A)。

电流表校准:调整R221(I MON)使第1通道电流表显示

LPS101: 2.08A；

LPS102: 3.10A；

LPS103: 5.10A。

12.3.6 (CHANNEL2)稳流部分校准方法

- 确认第2通道(VOLTS/AMPS)开关处于按下位置。

- 逆时针调节第2通道(CURRENT)旋钮至最小。

- 顺时针调节第2通道(VOLTAGE)旋钮至最大。

- 第2通道输出端串联负载电阻、取样电阻。

- 数字直流电压表连接精密电流取样电阻取样端。

(POWER)开关置(ON)电源开通，(OUTPUT-CH2)开关置(ON)输出启动，调整负载电阻保障第2通道工作在稳流状态(第2通道稳流指示灯亮)。

输出电流零点校准:调整R240(I OFFSET)使测试电压表显示

0.01mV±0.002mV (电流1mA±0.2mA)。

输出电流校准:顺时针调节第2通道(CURRENT)旋钮至最大，调整R237(I RANGE)使测试电压表显示

LPS101: 20.80mV(电流2.080A)；

LPS102: 31.00mV(电流3.100A)；

LPS103: 51.00mV(电流5.100A)。

电流表校准:调整R244(I MON)使第2通道电流表显示

LPS101: 2.08A；

LPS102: 3.10A；

LPS103: 5.10A。

13.故障

|  | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作稳压源使用时 输出电压小于预置电压(CC)灯亮 | 电流保护 本机自动切换到稳流状态 | 检查负载或根据使用情况增加最大电流 顺时针调节(CURRENT) |
| 2 | 作稳流源使用时 输出电流小于预置电流(CV)灯亮 | 开路电压保护 本机自动切换到稳压状态 | 检查负载或根据使用情况增加开路电压 顺时针调节(VOLTAGE) |
| 3 | 作稳压源使用时 调节(VOLTAGE)输出电压不增加(CC)灯亮 | 电流保护 本机自动切换到稳流状态 | 检查负载或根据使用情况增加最大电流 顺时针调节(CURRENT) |
| 4 | 作稳流源使用时 调节(CURRENT)输出电流不增加(CV)灯亮 | 开路电压保护 本机自动切换到稳压状态 | 检查负载或根据使用情况增加开路电压 顺时针调节(VOLTAGE) |
| 5 | 作稳压源使用时 工作不稳定 | 交流供电不正常或供电插头座接触不良 | 检查交流供电电压、电流、频率是否符合要求 消除供电插头座接触不良 |
| 6 | 作稳流源使用时 工作不稳定 | 交流供电不正常或供电插头座接触不良 | 检查交流供电电压、电流、频率是否符合要求 消除供电插头座接触不良 |
|  |  | 输出接线柱或负载回路中存在接触不良 | 旋紧接线柱 消除负载回路中的接触不良 |

14.维护及质量保证

14.1保险丝

电源输入插座有一个内置保险管及一个备份保险管。如果供电电源正确，开通电源数字显示表不亮，可能保险管烧断或有其它故障。在此情况下，关断电源，把供电电源切断。更换保险管或与代理商、本公司联系。

14.2清洁及除尘

长期使用后，设备面板、旋钮、盖板需要清洁其它部件需要除尘。清洁及除尘时应把电源插头从电源插座拔出切断供电。

用蘸有中性清洁剂和水的棉纱或软布轻轻擦拭脏的部分，不要将清洁剂和水落入机内，擦拭晾干后方可使用，不要使用稀释剂或有机溶剂。

14.3质量保证

本产品的制造和运输是有充分质量保证的。但如果您确信产品有缺陷或产品技术性能低于产品标准，请与最近的代理商或本公司联系，我们的服务人员将负责修理。

产品自发货之日起18个月内，在遵守运输、贮存和使用规则而产品质量低于产品标准,本公司负责免费修理。

15.成套说明

|  | # LPS102A | # LPS103A |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1台 |  |
| 电源线 | 1条 |  |
| 使用手册 | 1本 |  |
| 短路片 | 2个 |  |
| 保险管 | 250V/5A(5×20mm) | 250V/8A(5×20mm) |

注：保险管备份在电源输入插座内。

北京切克斯电子科技有限公司

技术服务电话: 010-62937388/89/90

传真: 010-62937110

网址：//www.cn-tradex.com

电子邮件: tetc@cn-tradex.com

本电源如有改进  恕不另行通知

本公司对使用手册保留最终解释权

2013年北京